《点検要領書兼報告書》

[簡易検査]

１．灰化炉

| 番 号 | 点検項目 | 点検要領 | 判定基準 | 点 検 | 修 理 | 調 整 | 交 換 | 清 掃 | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＮＯ1 | ＮＯ２ |
| 1 | 外観点検 | ・外観の目視確認 | ・歪み、汚れ、塗装剥がれが無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 扉の開閉点検 | ・炉扉を開閉し動作確認 | ・開閉時負荷が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 扉の密閉点検 | ・炉扉のパッキンあたり具合(密閉)を確認 | ・パッキンの周辺に噴出し痕がないこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・パッキンの品質確認 | ・亀裂、硬化、破損、ほつれ等無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 入口額縁点検 | ・額縁を清掃確認 | ・タール等の汚れが無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 内部点検 | ・ヒーターの確認 | ・割れ、変色、亀裂、破損が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・断熱材の確認 | ・割れ、灰化に影響する破損が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・炉内の異物等確認 | ・性能に影響するタール等が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 給気口点検 | ・給気口の目視確認 | ・障害物・目詰まり等が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 排気口点検 | ・炉内部から配管内を目視確認 | ・煤等により排気口が塞がれていないこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 熱電対点検 | ・熱電対の目視確認 | ・破損が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 棚段点検 | ・棚段の目視確認 | ・性能に影響する変形等が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ダンパー点検 | ・排気口ダンパー動作確認 | ・ダンパーハンドルの回転に応じて開閉すること |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | フード点検 | ・フード目視確認 | ・歪み、汚れが無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 排気部点検 | ・排気部の目視確認 | ・連結部が外れていないこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・タール等汚れが付着していないこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ヒーター結線点検 | ・ヒーターの結線を目視確認 | ・電線に亀裂、破損が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・端子部に緩みが無いこと |  |  |  |  |  |  |  |

－１－

２．脱臭炉

| 番 号 | 点検項目 | 点検要領 | 判定基準 | 点 検 | 修 理 | 調 整 | 交 換 | 清 掃 | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＮＯ１ | ＮＯ２ |
| 14 | 外観点検 | ・外観の目視確認 | ・歪み、汚れ、塗装剥がれが無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 内部点検 | ・ヒーターの確認 | ・割れ、変色、亀裂、破損が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・断熱材の確認 | ・割れ、性能に影響する破損が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・炉内の異物等確認 | ・性能に影響するタール等が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 排気口点検 | ・炉内部から配管内を目視確認 | ・煤等により排気口が塞がれていないこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 熱電対点検 | ・熱電対の目視確認 | ・破損が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 白金触媒点検 | ・白金触媒を取り出し確認及び洗浄 | ・純水洗浄を行う |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・表面に性能に影響する破損が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 排気管点検 | ・排気管を目視確認 | ・連結部が外れていないこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・耐熱テープが剥がれていないこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 外気導入口点検 | ・外気導入口を目視確認 | ・異物により塞がれていないこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・ダンパー位置がずれていないこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 排気部配管点検 | ・排気部の配管を目視確認 | ・連結部が外れていないこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・タール等汚れが付着していないこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・配管固定用ボルトに緩みが無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ヒーター結線点検 | ・ヒーターの結線を目視確認 | ・電線に亀裂、破損が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・端子部に歪みが無いこと |  |  |  |  |  |  |  |

－２－

３．制御盤

| 番 号 | 点検項目 | 点検要領 | 判定基準 | 点 検 | 修 理 | 調 整 | 交 換 | 清 掃 | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＮＯ１ | ＮＯ２ |
| 23 | 外観点検 | ・外観の目視確認 | ・歪み、汚れ、塗装剥がれが無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 充電部点検 | ・充電部の目視確認 | ・焼け等破損が無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・動力回路のビスに緩みが無いこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 安全装置警報検査 | 確認及び表示灯確認 ・灰化炉ヒーター漏電 | 動作すること ・全停止すること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・灰化炉ヒーター異常 | ・全停止すること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・灰化炉炉内温度異常過熱 | ・全停止すること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・脱臭炉ヒーター漏電 | ・全停止すること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・脱臭炉炉内温度異常過熱 | ・全停止すること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・給気ブロワ―異常 | ・全停止すること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・排気ブロワ―異常 | ・全停止すること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・冷却ブロワ―異常 | ・全停止すること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・感震器作動 | ・全停止すること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | プログラム運転検査 | ・自動運転を行う | プログラムにより下記機器が動作すること ・灰化炉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・脱臭炉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・排気ブロワ― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・給気ブロワ― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・冷却ブロワ― |  |  |  |  |  |  |  |

－３－

４．制御盤収納機器性能検査

①.ヒーター通電積算時間表

|  | ＮＯ１大型灰化炉 | ＮＯ２大型灰化炉 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前回測定時間（R 年 月 日） | ｈｒ | ｈｒ |  |
| 今回測定時間（R 年 月 日） | ｈｒ | ｈｒ |  |

②.灰化炉/脱臭炉ヒーター回路絶縁抵抗測定

| 点検内容と方法 | 判定基準 | 結 果 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ヒーター回路端子とアース端子間にDC250Vを印加しメグオームテスターで絶縁抵抗値を測定します 結果の（ ）内は前回測定値 | 0.2MΩ以上 / DC250V | ＮＯ１大型灰化炉 | 判定 | ＮＯ２大型灰化炉 | 判定 |  |
|  |  | 上段HU1＝ MΩ （ MΩ） |  | 上段HU1＝ MΩ （ MΩ） |  |  |
|  |  | 上段HV1＝ MΩ （ MΩ） |  | 上段HV1＝ MΩ （ MΩ） |  |  |
|  |  | 中段HV2＝ MΩ （ MΩ） |  | 中段HV2＝ MΩ （ MΩ） |  |  |
|  |  | 中段HW2＝ MΩ （ MΩ） |  | 中段HW2＝ MΩ （ MΩ） |  |  |
|  |  | 下段HW3＝ MΩ （ MΩ） |  | 中段HW2＝ MΩ （ MΩ） |  |  |
|  |  | 下段HU3＝ MΩ （ MΩ） |  | 下段HU3＝ MΩ （ MΩ） |  |  |
|  | 0.2MΩ以上 / DC250V | 脱臭炉U4＝ MΩ（ MΩ） |  | 脱臭炉U4＝ MΩ（ MΩ） |  |  |
|  |  | 脱臭炉V4＝ MΩ（ MΩ） |  | 脱臭炉V4＝ MΩ（ MΩ） |  |  |
|  |  | 脱臭炉W4＝ MΩ（ MΩ） |  | 脱臭炉W4＝ MΩ（ MΩ） |  |  |

③.灰化炉/脱臭炉ヒーター回路抵抗測定

| 点検内容と方法 | 判定基準 | 結 果 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ヒーター回路端子間の抵抗値を テスターで測定します。 結果の（ ）内は前回測定値 | 3.3Ω±0.5Ω | ＮＯ１大型灰化炉 | 判定 | ＮＯ２大型灰化炉 | 判定 |  |
|  |  | 上段HU1-HV1 Ω（ Ω） |  | 上段HU1-HV1 Ω（ Ω） |  |  |
|  |  | 中段HV2-HW2 Ω（ Ω） |  | 中段HV2-HW2 Ω（ Ω） |  |  |
|  |  | 下段HW3-HU3 Ω（ Ω） |  | 下段HW3-HU3 Ω（ Ω） |  |  |
|  | 8.6Ω±5Ω | 脱臭U4-V4 Ω（ Ω） |  | 脱臭U4-V4 Ω（ Ω） |  |  |
|  |  | 脱臭V4-W4 Ω（ Ω） |  | 脱臭V4-W4 Ω（ Ω） |  |  |
|  |  | 脱臭U4-W4 Ω（ Ω） |  | 脱臭U4-W4 Ω（ Ω） |  |  |

－４－

④.灰化炉/脱臭炉ヒーター出力測定

| 点検内容と方法 | 判定基準 | 結 果 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ヒーター出力100％時の電流値をクランプテスターで測定します 結果の（ ）内は前回測定値 | 各相60A以下 | ＮＯ１大型灰化炉 | 判定 | ＮＯ２大型灰化炉 | 判定 |  |
|  |  | 上段HU1＝ A（ A） |  | 上段HU1＝ A（ A） |  |  |
|  |  | 上段HV1＝ A（ A） |  | 上段HV1＝ A（ A） |  |  |
|  |  | 中段HV2＝ A（ A） |  | 中段HV2＝ A（ A） |  |  |
|  |  | 中段HW2＝ A（ A） |  | 中段HW2＝ A（ A） |  |  |
|  |  | 下段HW3＝ A（ A） |  | 下段HW3＝ A（ A） |  |  |
|  |  | 下段HU3＝ A（ A） |  | 下段HU3＝ A（ A） |  |  |
|  | 各相30A以下 | 脱臭炉U4＝ A（ A） |  | 脱臭炉U4＝ A（ A） |  |  |
|  |  | 脱臭炉V4＝ A（ A） |  | 脱臭炉V4＝ A（ A） |  |  |
|  |  | 脱臭炉W4＝ A（ A） |  | 脱臭炉W4＝ A（ A） |  |  |

使用計測機器

①　絶縁抵抗測定

②　抵抗値測定

③　電流値測定

５．灰化炉温度分布測定

| 点検内容と方法 | 判定基準 | 結 果 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉内温度を４５０℃に昇温して 温度を３０分以上保持する | 各段温度４５０℃±５℃ (各温度調節計表示温度) | ＮＯ１大型灰化炉 | 判定 | ＮＯ２大型灰化炉 | 判定 |  |
|  |  | 上段温度 ℃ |  | 上段温度 ℃ |  |  |
|  |  | 中段温度 ℃ |  | 中段温度 ℃ |  |  |
|  |  | 下段温度 ℃ |  | 下段温度 ℃ |  |  |

－５－

コメント

【コメント】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（NO1大型灰化炉）

（NO2大型灰化炉）

－６－